本项目标的所属行业为制造业

（一）项目概况

- 为了落实《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的履约要求，推动我国消防行业PFOS物质的淘汰与替代工作的开展，构建我国消防行业持久性有机污染物监测平台，根据2021年中央级科学事业单位修缮购置专项项目“灭火剂中持久性有机污染物筛查平台的购建”的安排，采购液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪（LC/Q-TOF）一台包括超高效液相色谱仪主机、四级杆飞行时间质谱仪主机、操作软件、数据库及电脑，以及其它配套材料和安装调试。

- 为了满足消防行业持久性有机污染物监测平台项目对测试精密度、准确度和可靠性的要求，经财政部审批，本项目接受进口产品投标。

（二）采购清单

- 超高效液相色谱仪1套；

- 四级杆飞行时间质谱仪1套；

- 氮气发生器1台；

- 真空机械泵1台；

- 电脑主机1台；

- 数据采集软件1套，数据分析软件1套；

- 数据库不少于1套；

- 质谱组学数据处理软件1套；

- 常用耗材1批，包括超高效色谱柱（EC-C18，2.1×100mm，2.7μm）3根、色谱柱（RRHD EclipsePlus 95Å C18,2.1x100mm,1.8µm）2根、色谱柱（RRHD Extend 80Å C18柱,2.1x100mm,1.8µm ）2根、色谱柱（ZORBAX SB-C18柱，2.1x100mm,1.8µm）4根、色谱柱（RRHD EclipsePlus 95Å C18,2.1x50mm,1.8µ）2根、保护柱（ZORBAX Eclipse Plus C18,2.1x5mm）2根、泵油1瓶、离子进样管2个、气体过滤器-氦气2个、气体过滤器-氮气2个、滤芯5包、柱塞杆密封垫3包、1/16 英寸手紧接头1包、螺纹口样品瓶及瓶盖10包。

（三）技术参数及功能要求

- 工作环境条件

  - 工作电压：220-240V，单相

  - 工作温度：15-30度

  - 相对湿度：<80%

- 液相色谱硬件指标

  - 溶剂输送系统：二元高压梯度泵

    - ★二元高压混合：串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动

    - 冲程：自动连续可变冲程，设置范围：20~100µL（提供冲程设置参数截图）

    - 流速精密度：<0.071%RSD

    - 流速准确度：±1%

    - 压力脉动：< 1%

    - ★流速范围：0.001-4.5mL/min

    - ★操作压力：0-1280 bar

    - 梯度组成精密度：<0.15% RSD

    - 梯度组成准确度：±0.35%

    - ★梯度延迟体积：13μL

    - 内置真空脱气机

    - ★传动装置：采用精密齿轮传动（若是皮带传动设计需要提供备用泵一套）

    - ★可与实验室现有液相色谱组合完成全二维液相色谱和多中心切割液相色谱应用（若无法满足提供超高压液相色谱一套）。

  - 自动进样器指标

    - 进样范围：0.1-20μL增量为0.1μL

    - 进样精度：< 0.25% RSD

    - ★样品瓶样品容量：≥430位2mL样品瓶，具备三溶剂多次洗针功能

    - 样品残留：<0.001%

    - 最大操作压力：1280bar

    - 自动进样器控温：4-40℃

  - 半导体柱温箱

    - ★控温范围：4℃ - 100℃

    - 控温精度：±0.05℃

    - 控温准确度：±0.5℃

    - 4.1.2.2独立温度区：≥2 个（单个柱温箱）

    - ★柱容量：色谱柱30cm×4或10cm× 7

    - 可以内置柱切换阀，最大可实现8根*100mm色谱柱自动切换，可用于多方法开发

  - 二极管阵列检测器

    - 波长范围：190-600nm

    - 二极管个数：1024

    - ★最快采样速率(光谱和色谱)：240Hz

    - 波长精度：±1nm

    - 基线噪音：0.610-6 at 230nm

    - 基线漂移：0.510-3AU/h at 254nm

- 四极杆-飞行时间质谱指标

  - ★质谱系统与液相色谱系统要求同一厂家，非OEM。

  - 离子源和进样系统

    - 独立的双喷雾离子聚焦ESI电离源

    - ★独立的APCI源。如果ESI与APCI是复合源，则加配一个独立的ESI 和一个独立的APCI

    - ★离子源扩展性：Nano Spray离子源和APPI离子源等多种接口，还具备GC-APCI（和GC联机）、SFC（超临界流体色谱）和CE（毛细管电泳）的接口，最大化高分辨质谱的优势。

    - 离子光学设计：非加热镀层石英毛细管配合八极杆及离子透镜设计，具有抗污染性能，提高离子传输效率同时延长真空系统寿命，清洗离子光学系统无需卸载真空

    - ★离子源扩展性：支持GC-APCI接口以扩展使用气相色谱作为分离手段，并可以与实验室现有气相联机使用。

    - 参数优化体系

      - ★基于粒子群优化算法（PSO）的自动化群调优化体系，提高优化效率，并化合物性质特点为中心进行优化，从而获得最佳检测状态

      - 以化合物为中心的优化技术：根据不同应用领域特点，提供多个质量区间（至少4个区间段）全自动优化技术，量体裁体，满足各种不同领域对灵敏度的特殊要求

      - 仪器多个参数同时优化技术：实现所有参数都达到最优化的状态，从而获得真正的最佳检测状态，避免出现单一参数最优导致性能下降的可能性

      - 特定“不稳定性化合物”参数优化技术：对于分子量较小（MW<250），结构比较脆弱的化合物，采用软件即可自动实现参数优化，无需人工设定，降低仪器操作复杂程度，从而轻松获得方法的最佳灵敏度。

  - 质量分析器

    - ★四极杆：恒温双曲面四极杆，可加热至90℃，终身免清洗

    - ★碰撞池：采用六极杆线性加速设计，可以自行使用软件选择碰撞气的种类（氮气和氩气需均可以在软件中进行设置），提高实验的选择性

    - ★飞行时间管：飞行时间管材质为Invar合金，采用真空双层夹套设计，保证在常规实验环境下质量轴稳定，飞行时间管形变系数< 0.3 ppm/℃

    - 脉冲发生器温度监控技术：离子加速装置具有动态温度监测及补偿技术，保证所有离子加速能量恒定，以保证最佳质量准确度

  - 真空系统: 一个大抽速的机械泵和两个独立空气冷却的差分分子涡轮泵。免维护。自动断电保护功能

  - 检测性能

    - ★采集速率45 spectra/s时，分辨率至少为58000FWHM@m/z 2722

    - ★分辨率：> 30,000 @ 118 m/z，要求在扫描速度在45张谱/s时测定（提供官方网站证明材料并作为验收指标）

    - 质量准确度：< 0.9 ppm

    - 灵敏度：柱上1pg 利血平，S/N>1400:1

    - 质量范围（m/z）：最大可达m/z10000

    - 动态范围：大于105

    - 采样速度：至少为45 spectra/s

    - ★在线参比校正：双喷离子源实时校正，不接受样品和参比不停切换校正

    - ★同位素保真度：连续进样10针，以公式(RIA error (%) = 100 × (RIAexp – RIAtheo)/ RIAtheo)计算，< 5%

  - ★数据采集模式：双增益10GhzADC

  - 机械泵需和质谱同一厂家，否则需提供原装进口机械泵5个备用

  - 仪器内置调谐液存储装置，无需频繁进行人工准备；不接受外置流动注射泵传输调谐液设计

  - 工作站及软件

    - 工作站电脑：Z4服务器，Microsoft Windows操作系统，24寸液晶显示器，激光打印机

    - 仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集

  - 数据分析软件

    - 同时处理多组数据，进行数据间比较、处理，背景扣除等基本功能

    - 分子特征提取软件：从海量数据提取化合物特征信息，能够消除背景噪音干扰，从背景中提取响应很小的组分信息，确保不会漏掉任何可能存在的目标组分信息。对于共馏出物，自动分类各组分的质谱信号，能够提取任何一个组分的所有质谱信号，包括同位素信息。能够结合保留时间及色谱峰形排除假阳性结果

    - 同位素分析软件：自动计算每个分子式的同位素丰度，并与理论同位素丰度比对，可以模拟化合物的理论同位素质谱图；自动与分子式计算功能关联进行元素组成确认；通过精确质量、同位素丰度比、同位素精确质量比及MS/MS信息的可靠关联分析，给出最终结构信息

    - 同位素丰度和准确质量预测软件：用于任意元素组成分子式的同位素丰度及准确质量的模拟

    - 准确质量数据库建立软件：提供高分辨质谱数据库及谱库建立软件，用户可以根据项目自行建立任何数据库，并具有保留时间检索功能。

    - 数据流程处理软件：可设定数据自动处理功能，将常用定性分析功能设定为自动方法，进行批量的数据处理，简化分析流程，提高分析效率。

    - 定量分析软件：自动进行定量分析，可设置自动处理流程，在打开数据时完成数据处理和报告生成工作。

    - MS/MS质谱结构解析软件：根据MS一级分子式及MS/MS二级碎片谱图信息，自动进行碎片信息关联解析，给出结构式信息。

    - 质谱组学数据处理软件

★可兼容GC/MS，LC/MS，CE/MS，ICP/MS的数据，上述数据均可通过质谱组学数据处理软件进行统计学分析，真正实现数据整合及分析的一体性，消除不同软件分析所带来的误差，结果更加准确。

内置最全面的统计学算法：包括ANOVA，聚类分析、PCA等专业统计学算法。

    - 代谢物数据库：> 90,000个常见代谢物，全自动检索，其中> 10,000个化合物有精确质量数二级质谱图；可提取物和可浸出物精确质量数数据库，水质筛查个人化合物数据库。

- 售后及技术资料

  - 厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书.

  - 提供免费的全套技术资料，包括仪器说明书、操作手册和相关资料等。提供清洁维护仪器所用全部工具，常用耗材等

  - 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

  - 设备中液相和质谱部分均应安装验收。安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法，基本故障排除和维护方法等。为用户培训使用仪器的工作人员。需制定详细的培训计划。培训计划中须安排集中免费培训，每台仪器培训2名。

  - 提供整机（包括电脑、液相、质谱仪）在安装、调试通过后1年的免费保修，提供仪器自校验检验规程及两年自校验所需标样。需提供仪器操作规程。

  - 指定至少1名工程师提供12个月驻地技术服务，7*24小时响应，包含期间设备维修维护、设备保养、方法开发、现场使用相关的技术支持。

（四）服务要求

- 安装调试：投标人须将设备、系统安装并调试至正常运行，培训用户能够独立操作。

- 检测验收：本项目完工后，采购人根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

（2）投标人应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）投标人应选派专业人员到采购单位配合采购方对所有货物逐个查验，并对设备的性能进行实验和验收。该项目全部验收完毕后成交投标人应提交一份完整的测试报告。验收人员逐个验收后填写验收报告。

- 培训

（1）投标人技术员要对提供设备和其它设备进行现场培训，食住自理；

（2）培训人数2人，培训天数4天，培训形式现场培训。

注：标记★号技术参数为实质性要求，投标人应提供技术证明材料予以佐证，并且必须满足满足，否则属于无效投标。